## 样表
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 设备名称 | 型号 | 品 牌 | 序列号
谈判原因
解决办法
乙方公司（签章） |  | 负责人 | 一次报价 | 保修期
二次报价 |  | 保修期 | 公司谈判人签名 | 电 话
其他服务 |  |  |  | 日 期

## 耳鼻喉+听力计
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 听力计 | 型号 | ITERA | 品 牌 | 丹麦尔听美 | 序列号 | 326579
谈判原因 | 设备主板故障导致不定时自动重启；面板键盘老化；气导耳机连接线及衬垫老化；头绷固定架脱落，需加固
解决办法 | 维修主板；更换面板键盘；维修气导耳机（更换衬垫、连接线、加固头绷）
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 耳鼻喉+脑干诱发电位仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 耳鼻咽喉科 | 设备名称 | 脑干诱发电位仪 | 型号 | ECLIPSE | 品 牌 | 丹麦国际听力 | 序列号
谈判原因 | 主板共振元件老化
解决办法 | 更换主板共振元件
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿三+电子软镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿三 | 设备名称 | 电子软镜 | 型号 | URF-V | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号 | 2350857
谈判原因 | 插入管漏气、橡皮漏气、弯曲角度不足、先端头被激光打坏、光束玻片异常、图像模糊
解决办法 | 更换插入管、角度组件、橡皮、光束玻片，修复先端头盖、CCD烘干加胶处理
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 心内科二病区+球囊反博泵
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 心内科二病区 | 设备名称 | 球囊反搏泵 | 型号 | CS100 | 品 牌 | 迈柯唯 | 序列号
谈判原因 | 使用过程中，安全盘内部泄漏，测试失败。
解决办法 | 更换安全盘
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 检验科+自动免疫分析系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 检验科 | 设备名称 | 自动免疫分析系统 | 型号 | Microlab STAR 8ch/FAME | 品 牌 | 瑞士哈美顿 | 序列号
谈判原因 | Z电机故障
解决办法 | 更换Z电机
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 眼科+视觉电生理诊断系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 眼科 | 设备名称 | 视觉电生理诊断系统 | 型号 | reti-port/scan21 | 品 牌 | 德国罗兰 | 序列号 | 04-99-16202
谈判原因 | incompatible stimulator S/W version:0304报错
解决办法 | 1、现场检修测试，单片机坏，需更换单片机
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 消毒供应中心+封口机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 消毒供应中心 | 设备名称 | 封口机 | 型号 | 品 牌 | 合富 | 序列号
谈判原因 | 高温胶带，电机损坏
解决办法 | 更换电极及胶带
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 生殖医学科+显微镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 生殖医学科 | 设备名称 | 显微镜 | 型号 | C-N6 ESD | 品 牌 | 尼康 | 序列号
谈判原因 | 目镜损坏
解决办法 | 更换目镜
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+冷光源
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 内窥镜冷光源 | 型号 | OTV-S190 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 氙气灯泡损坏
解决办法 | 更换氙气灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+超声刀能量系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 超声刀能量系统 | 型号 | USG-400（WB91051C） | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 功率板故障
解决办法 | 更换功率板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 放射科+防护门
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 放射科 | 设备名称 | 防护门 | 型号 | 品 牌 | 序列号
谈判原因 | 电机轨道、门头罩故障
解决办法 | 更换电机轨道、门头罩
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 | 电 话
其他服务 | [5 empty] | 日 期

## 急诊科+呼吸机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 急诊科 | 设备名称 | 呼吸机 | 型号 | 840 | 品 牌 | PB | 序列号
谈判原因 | 流量传感器损坏
解决办法 | 更坏流量传感器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期