## 肿瘤科+伽马刀主机电源维修
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肿瘤科 | 设备名称 | 伽马刀 | 型号 | 头部 OUR-XGD | 品 牌 | 中国深圳OUR | 序列号
谈判原因 | 伽马刀主机电源损坏，无法使用
解决办法 | 主机电源维修
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 中心实验室+净水器
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 中心实验室 | 设备名称 | 净水器 | 型号 | UPDRO-E-MB-150L | 品 牌 | 四川优普超纯 | 序列号
谈判原因 | 出水堵塞。耗材老化。
解决办法 | 更换净水器耗材
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 中心实验室+冷冻切片机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 中心实验室 | 设备名称 | 冷冻切片机 | 型号 | FE | 品 牌 | 赛默飞 | 序列号
谈判原因 | 触摸屏坏
解决办法 | 更换触摸屏
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 产科超声室+超声
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 产科B超室 | 设备名称 | 彩色超声 | 型号 | E8 | 品 牌 | GE | 序列号
谈判原因 | 探头有暗道，图像不清楚。
解决办法 | 更换声头
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肝胆二+胆道镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆二科 | 设备名称 | 胆道镜 | 型号 | CHF-P20 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 漏水，黑点多，目镜破损
解决办法 | 更换插入管组件，目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肝胆二科+胆道镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆二科 | 设备名称 | 胆道镜 | 型号 | CHF-T20 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 漏水，黑点多，目镜破损
解决办法 | 更换插入管组件，目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+气腹机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 气腹机 | 型号 | 0620030020 | 品 牌 | 史赛克 | 序列号
谈判原因 | 主板损坏
解决办法 | 更换主板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 检验科+全自动免疫分析系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 检验科 | 设备名称 | 全自动免疫分析系统 | 型号 | Microlab STAR 8ch/FAME | 品 牌 | 瑞士哈美顿 | 序列号 | 3120
谈判原因 | 洗板单元2不能初始化
解决办法 | 1、检修发现FAME洗板头升降器感应板及FAME洗板头驱动电机损坏，进行更换； 2、进行洗板头校正； 3、维修后设备正常。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 耳鼻喉科+纤维喉镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 纤维喉镜 | 型号 | ENF-T3 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 漏水，黑点多，目镜破损
解决办法 | 更换插入管组件，目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+腹腔镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 腹腔镜 | 型号 | 22201020 | 品 牌 | 史托斯 | 序列号 | RY684602-P
谈判原因 | 主机故障，无法识别摄像头
解决办法 | 更换主板及接口模块
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 烧伤科+脉冲机关
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 烧伤科 | 设备名称 | 脉冲激光 | 型号 | Vbeam2 | 品 牌 | 美国candela | 序列号
谈判原因 | 染料用尽
解决办法 | 更换染料
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿+输尿管镜 (hidden)
昆明医科大学第二附医院 | [8 empty] | 1、“老板们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 2、填完请将sheet重命名为“科室+设备名称”！！！！！
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期
Note on C3: “老表们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 不会弄请咨询，请不要乱填