## 肝胆二+胆道镜T20
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆二科 | 设备名称 | 胆道镜 | 型号 | CHF-T20 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 漏水，黑点多，目镜破损
解决办法 | 更换插入管组件，目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肝胆二+胆道镜P20
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆二科 | 设备名称 | 胆道镜 | 型号 | CHF-P20 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 漏水，黑点多，目镜破损
解决办法 | 更换插入管组件，目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+气腹机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 气腹机 | 型号 | 0620030020 | 品 牌 | 史赛克 | 序列号
谈判原因 | 主板损坏
解决办法 | 更换主板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+腹腔镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 腹腔镜 | 型号 | 22201020 | 品 牌 | 史托斯 | 序列号 | RY684602-P
谈判原因 | 主机故障，无法识别摄像头
解决办法 | 更换主板及接口模块
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 耳鼻喉科+纤维喉镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 纤维喉镜 | 型号 | ENF-T3 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 漏水，黑点多，目镜破损
解决办法 | 更换插入管组件，目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肝胆三+纤维胆道镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆三 | 设备名称 | 纤维胆道镜 | 型号 | CHF-P60 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号 | 2900325
谈判原因 | 导光杆部漏水，图像黑点多，目镜破损，操作部磨损，导光束大量折损
解决办法 | 更换先端插入组件、更换操作部组件、更换目镜组件、更换导光软管组件
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 消毒供应中心+干燥柜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 消毒供应中心 | 设备名称 | 干燥柜 | 型号 | 品 牌 | 白象 | 序列号
谈判原因 | 上层柜真空泵损坏，无法使用
解决办法 | 更换真空泵，维护空气过滤器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 海口医院超声科+超声
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 海口医院超声科 | 设备名称 | 超声 | 型号 | Acuson Antsres PE | 品 牌 | 西门子 | 序列号
谈判原因 | 不识别探头，开机报错
解决办法 | 更换接口板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 消化二病区+肝储备仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 消化内科 | 设备名称 | 肝储备仪 | 型号 | DDG-3300K | 品 牌 | 日本光电 | 序列号 | ZCKP020200400100068
谈判原因 | 探头电平值衰减到初始值一半以下，探头严重老化，影响检测结果出具及检测数据准确性
解决办法 | 更换探头
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 放射科+DR
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 放射科 | 设备名称 | DR | 型号 | GMM | 品 牌 | GMM | 序列号
谈判原因 | 钢带断裂，机身无法移动
解决办法 | 更换钢带
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 烧伤手术室+电动取皮刀
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 烧伤手术室 | 设备名称 | 电动取皮刀手柄 | 型号 | 8821-01 | 品 牌 | 捷迈 | 序列号 | 203390
谈判原因 | 马达坏损，无法工作，传动轴坏损，摆动头坏损
解决办法 | 更换马达，传动轴全部密封件，摆动头
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 中心实验室+PCR仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 中心实验室 | 设备名称 | ABI7500荧光定量PCR仪 | 型号 | 7500 | 品 牌 | ABI | 序列号 | ZCKP020151100101377
谈判原因 | 维护校准、灯泡老化
解决办法 | 维护校准、更换灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室史赛克摄像头
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 荧光腹腔镜 | 型号 | pinpoint | 品 牌 | 史赛克 | 序列号 | PS19101900
谈判原因 | 摄像头连接错误。
解决办法 | 摄像头无法被主机识别，需要返厂维修。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肾脏内科+透析机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肾脏内科 | 设备名称 | 透析机 | 型号 | 品 牌 | 百特 | 序列号
谈判原因 | 泵损坏
解决办法 | 更换泵
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 神经外科+脑室镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 神经外科 | 设备名称 | 脑室镜 | 型号 | 28164LBA | 品 牌 | 卡尔史托斯 | 序列号 | ZP 03
谈判原因 | 剪刀前端断裂，已经少一块刀刃，无法使用
解决办法 | 更换剪刀
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 内分泌科+动脉硬化监测装置
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 内分泌科 | 设备名称 | 动脉硬化监测装置 | 型号 | BF-203RPEIII | 品 牌 | 欧姆龙 | 序列号
谈判原因 | 动脉硬化监测装置心音传感器老化，无法正常使用
解决办法 | 更换心音传感器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 肝胆外科三病区+纤维胆道内窥镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆外科三病区 | 设备名称 | 纤维胆道内窥镜 | 型号 | CHF-P20 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 无图像、镜体进水严重、钳子管漏水、光纤泡水发黄腐蚀。
解决办法 | 更换钳子管、导光束、角度钢丝、网套、弹簧管、弯曲橡皮、维修目镜组件。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 康复科+上下肢主被动康复训练器
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 康复科 | 设备名称 | 上下肢主被动康复训练器 | 型号 | LGT-5100D | 品 牌 | 龙之杰 | 序列号
谈判原因 | 转速异常，上肢电机异常。
解决办法 | 更换电机控制板和上肢电机
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 妇科+双击电切镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 妇科 | 设备名称 | 双击电切镜 | 型号 | 26050XA | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 陶瓷头断裂，无法继续使用
解决办法 | 以旧换新
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 耳鼻喉科+动力系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 动力系统 | 型号 | Microlab STAR 8ch/FAME | 品 牌 | 瑞士哈美顿 | 序列号
谈判原因 | 刀头内芯断裂无法使用，动力系统手柄钻头无法取出
解决办法 | 更换刀头内芯，更换手柄内部轴承及卡环
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 检验科+全自动免疫分析系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 检验科 | 设备名称 | 全自动免疫分析系统 | 型号 | Microlab STAR 8ch/FAME | 品 牌 | 瑞士哈美顿 | 序列号
谈判原因 | FAME6号通道洗液泵过载及进板单元不能初始化。
解决办法 | 1、检修发现6号通道洗液泵坏，进板升降架驱动皮带坏，及进板控制板坏，进行更换。 2、更换后测试正常。 3、维修后设备正常。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿+输尿管镜 (hidden)
昆明医科大学第二附医院 | [8 empty] | 1、“老板们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 2、填完请将sheet重命名为“科室+设备名称”！！！！！
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期
Note on C3: “老表们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 不会弄请咨询，请不要乱填