原位杂交仪技术参数

1.全触摸屏操作，友好的人机操作界面；

2.中文菜单；

3*.支持断电恢复功能，运行过程出现意外断电，在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行；

4*.支持运行结束后自动降温功能；

5*.支持自动预热功能；

6*.可同时处理≥12片载玻片；

7.支持≥100个自定义程序储存功能；

8.集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。

9.控温范围：室温+5 ℃ ~100 ℃

10.温度设置范围：0℃~100℃

11.时间设置：1min ~ 99h59min

12*.控温精度：≤ ± 1℃

13*.温度均匀性：≤ ± 1℃

14*.加热时间：≤2分钟 （37℃升温到95℃）

15*.降温时间：≤6分钟 （95℃降温到45℃）

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣2.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。