双水平呼吸机技术参数

1、系统技术规格及概述：

1.1产品名称:双水平无创呼吸机

1.2模式:CPAP、SS/T

1.3通气压力:压力范围：4 to 30 cm H20

1.4 IPAP:4to 30 cm H20

1.5 EPAP:4 to 25 cm H20

1.6 CPAP:4 to 20 cm H20

1.7通气技术／功能

1.7.1 Digital Auto-Trak自动触发／切换灵敏度

1.7.2 自动气道管理功能AAM:4 to 30-PS，最大25

1.8 BPM: 1 to 30

1.9 Ti: 0.5 to 3s

1.10 Rise Time:1 to 6 (100 to 600 ms)

1.11 Ramp Time: 5 to 40 minutes

1.12 Flex:0to3（只在S模式可用）

1.13湿化器:三种加温湿化模式（搭配15mm加温管路）

1.14可设置警报

分钟通气量过低

呼吸暂停

管道脱落

呼吸机工作异常

请检查过滤器

压力过低

压力过高

低电压

1.15可监测参数

1.16漏气量：0to 180LPM

1.17潮气量：0 to 2000 ml

1.18呼吸频率： 0 to 60 BPM

1.19分钟通气量：0 to 99 LPM

1.20压力：4to 30 cm H20

1.21数据传输:WiFi,SD卡

1.22高级事件探测:有

1.23延迟升压起始压力:4厘米水柱

1.24湿化器:加热湿化

1.25过滤功能:双重过滤功能

1.26保修期:2年

1.27体积:15.7x19.3x8.4cm

1.28重量（带电池）:1.28kg

1.29电压:100-240 VAC, 50/60 Hz,2.0-1.0A

2、无创呼吸机技术要求

2.1专业双水平无创呼吸机。

2.2*4.2英寸或以上屏幕，全中文菜单，可实时同屏监测设置参数、报警内容及潮气量、漏气量、分钟通气量、压力-时间波形及压力柱状图。一键飞梭触压式旋钮调节，操作简单方便。

2.3压力控制通气模式：

S--自主通气模式

T--时间通气模式

CPAP--持续正压通气模式

S/T--自主/时间双级别通气模式

2.4 *采用呼吸管路与测压管路双管路技术。具备独立近心端测压管路，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力、同步性能及监测数据最为精确。

2.5  *I-SLOP压力上升时间设定：压力上升时间最快可达50ms.

2.6  IPAP吸气相正压：4-25cmH2O

2.7  EPAP呼气相正压：4-20cmH2O

2.8  CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.9 呼吸频率：4-40次/分，吸气时间比：10-90%

2.10吸气触发灵敏度：全自动动态呼吸追踪技术、1-3档可调。

2.11呼气触发灵敏度：全自动呼气转换技术、1-3档可调。

2.12监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间、实时压力

2.13报警功能：窒息报警、电源脱落报警

2.14超强漏气补偿功能，可保证60L/分的补偿能力。

2.15具备面版锁定、开机计时收费功能。

技术评分按满分50分算，一般参数不响应一条扣　1.2　分。