制水机  技术参数

进水要求：

1、市政自来水，工作时进水水压 0.1-0.3Mpa,水温 5-45℃，水质符合 GB5749 规定

2、*系统流程：PF+AC+RO+DI

3、*纯化系统：10"PP 滤芯*2+10"活性炭滤芯*2+300GPD RO 反渗透膜*2+去离子交换柱*1

4、*出水水质符和国标 GB/T6682-2008 符合一级水要求

5、DI 去离子水指标：

电导率：0.055-0.1μs/cm

电阻率：10-18.25MΩ·cm@25℃

重金属离子：<0.1μg/L

颗粒物：<1/ml

6、RO 反渗透水指标：

离子截留率：96-99%

有机物截留率：>99%

颗粒和细菌截留率：>99%

*7、产水量（25℃）：≥80 升/小时

8、瞬间出水量：2500ml/min(满水时）

9、出水口：1 个 RO 反渗透水（选配），1 个 DI 去离子水（标配）

10、使用环境:温度：15-35℃ 相对湿度：≤80%

11、出水压力：0.25Mpa

12、电源/功率：额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：84W

13、标准配置：主机+水桶+附件

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。