隔水式电热恒温培养箱 技术参数

1. 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。

2. 有玻璃内门，外门无观察窗。

3. *水套式加热，偶遇断电还能保持较长时间的恒温，保温性较强。

4. 有溢流装置，可有效防止水套变形。

5. 微电脑P.I.D.温度控制器，控温精准；

6. 连续运行或定时运行：0~9999min；

7. 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

8. *内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。

9. 可抽拉活动式搁板，间距可调。

*温度范围：室温+5°C~60°C

*温度均匀度：≤±0.5°C

*温度波动度：≤±0.3°C

*加温方式：四面水套式，多面加热

箱内循环方式：微风搅拌方式

报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

温度控制器：LCD数码管显示，P.I.D控制器

内部尺寸W×D×H（cm）：50.5×45.5×70

*内部容积（L）：≥160

外部尺寸W×D×H（cm）：67.3×64.5×103.3

搁板：≥3

功率（W）：≥580

电源：1Ø 220V 50Hz

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。