高频手术设备技术参数

1、电源：AC220±10%，50Hz±1%。

★2、工作频率：550kHz±40kHz。

★3、阻抗百分比范围：100%～999%。

4、工作方式：间歇加载连续运行（加载时间≤30min，间歇时间≥10min）。

5、凝固模式输出参数：额定功率≥100w，额定负载≥100Ω。

★6、凝切模式输出参数：凝模块额定功率≥120w，切模块额定功率≥200w；额定负载≥300Ω。

7、双极模式输出参数：额定功率≥70w，额定负载≥100Ω。

★8、三种工作模式选择：凝切、凝固、双极，一机多用。

8.1凝切模式下的切模式，输出功率范围为 15-200W，步进5W可调，负载阻抗≥ 300 Ω。

8.2凝切模式下的凝模式，输出功率范围为 15-120W，步进5W可调，负载阻抗≥ 300 Ω。

8.3凝固模式：输出功率范围为 15-100W, 步进1W可调，能保持功率恒定， 负载阻抗≥ 100Ω。具有 320mA 电流检测，自动停机功能。

8.4双极模式，输出功率范围为 15-70W，能保持功率恒定，步进1W可调， 负载阻抗≥ 100Ω。

★9、凝切、凝固和双极三种模块可在手柄或脚踏启动操作时自动切换，无需在主机上手动切换，方便手术操作。

★10、阻抗技术：预防手术过度消融，治疗过程自动监测与控制，治疗完毕自动报警。

★11、电弧抑制技术：抑制电弧产生，防止组织干结与焦化，避免组织产生焦痂。

液晶触摸屏，可通过触摸屏选择功能模块及功率的调节，且通过触摸屏可直接输入需要的功率，无需按步进调节功率。

配套耗材：一次性使用消融电极

12、1刀头高度：10mm，允许偏差±0.5mm，刀头宽度1.1mm、1.6mm，最长工作长度150mm。（全规格型号均可搭配设备使用）

13、工作环境要求：

13.1.环境温度范围：-40℃～55℃

13.2.相对湿度范围：≤93%

13.3.大气压力范围：500hPa～1060hPa

14、配置清单

主机一套；电源线一根；使用说明书一份；产品合格证一份；装箱清单一份；保修卡一份

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。