一体化肛门镜成像系统 技术参数

1、通过专用影像工作站，实现影像采集录制，并生成检查报告。适用于乙状结肠下段疾病的临床筛查与辅助活检或治疗。

★2、高清摄像系统：

2.1分辨率≥1920×1080；

2.2帧率≥60帧/秒；

2.3图像逼真、清晰；

2.4支持热插拔，可随时更换手柄；

2.5手柄集成冻结、白平衡、调焦功能，适用多种肛门镜、窥肛器；

2.6芯片：OS02K10-A59A-Z。

★3、光源系统：

3.1光通量≥75lm；

3.2 自研环形导光束，支持0-100%无极调光；

3.3显色指数应≥90；

3.4色温：4000K～7000K；

3.5内置防故障功能，有光源累计使用时长显示和光源更换提示功能。

★4、影像工作站临床功能：

4.1有图像冻结功能；

4.2有手动调节白平衡功能；

4.3有视频录制、视频保存、视频播放、视频清除功能；

4.4有图像采集、图像保存、图像处理、图像删除功能。

4.5有亮度调节功能；

4.6有HDMI视频信号输出接口。

★5、控制系统配置

5.1 4核心处理器，高算力，处理能力强大；

5.2 ≥512GB硬盘，≥8G内存；

5.3多媒体性能，包含NET、HDMI、DP、USB，多种接口和扩展性，集成程度高；

5.4 ≥17.2寸LED医疗液晶屏，≥1920*1080p，350nit。

6、工作环境：

6.1环境温度5℃～40℃；

6.2相对湿度30%～80％；

6.3大气压力86kpa～106kpa。

7、工作电源：

7.1额定电压：～100-240V；

7.2频率：50Hz/60Hz；

7.3功率：100VA

8、一体机便携式设计：屏幕、键盘、触摸板采用镶嵌式设计，内置传输信号，杜绝外挂设备，方便携带出诊。

9、外壳采用CNC技术加工，强度高，体积小，重量轻，整体表面阳极氧化、喷砂进行绝缘，体积：410mm×285mm×46mm，重量≤4.8kg

10、配置清单：

主机一套；手柄一套；电源适配器一套；电源线一根；鼠标一个；肛门镜转接头一个；内镜医学影像工作站一份；使用说明书一份；产品合格证一份；装箱清单一份；保修卡一份

供应商每有一条重要参数不响应扣8分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。