低速离心机技术参数

1.★最高转速:5000r/min;

2.最大容量:4x300ml;

3.定时范围:1-99min59s;

4.★外型尺寸:620x450x355mm±10%；

5.控制精度:±10r/min;

6.最大离心力:4730Xg;

7.噪音:≤58dBA;

8.净重:≤52KG;

9电源:AC220V 50HZ 3A;

10.仪器采用无碳刷变频电机，无粉尘污染;

11.★电机输出轴装有弹簧锥套，重复安装精确度高，拆装方便，只需拧紧弹簧锥套内的内六角螺钉,即可把转子准确可靠地紧固在电机轴上,平稳地运转。需取出转子时，只要用内六角扳手将转子内的螺钉拧松几圈，转子就能很轻松地从弹簧锥套上取出。

12.★仪器采用微机控制，≥10种升降档位，数字显示转速、时间、离心力等，运行中无需关机直接可调节参数，带报警保护程序，防超速，不平衡保护，结束音提示功能;

13.机身全钢结构，盖板顶部具备透明观察窗，便于激光测速仪进行转速测定:

14.高强度防爆保护内套，不锈钢离心腔，易于清洁和保养;

15.可离心 3m1、5ml、7m1、10m1、15ml等常规采血管，最大离心孔位可达 96孔;

16.转子吊篮可配置透明生物安全盖，防止气溶胶污染，保证操作人员的安全;

17.门盖独立电机伺服，电自动门锁，减轻操作人员劳动强度，具有应急开锁装置，防止突然断电等突发情况发生后样品的及时取出;

18.★提供IS013485，IS09001质量管理体系认证。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。