全自动血小板聚集仪技术参数

1.检测原理:LTA和/或SPCM 法；

2.检测通道:≥4通道，可同时处理多样本或多种诱导剂检测。

3.检测速度:≤10分钟/样本(含诱导剂反应时间)。

4.样本类型与用量:支持全血或PRP样本检测，样本量≤0.5ml。

5.温度控制:37℃±0.5℃恒温，波动范围≤1℃。

6.检测项目覆盖:至少支持5种诱导剂，包括且不限于ADP、胶原、肾上腺素、花生四烯酸、瑞斯托霉素；

7.数据管理与质控:自动计算聚集率、斜率、最大聚集时间及基线，可自行设定磁珠转速及样本检测计算时间。支持质控品校准及数据存储≥200 例。

8.报告输出:图文报告打印，可自定义格式，支持LIS/HIS系统对8接，提供 USB 接口。

9.体积与重量:≤150cmX90cmX100cm，重量≤100kg。

10.维护与校准:仪器有自动清洗、休眠功能，工程师定期维护仪器，一年一次免费校准。

11.试剂兼容性:专机专用试剂和/或开放试剂系统(允许使用第三方试剂);单个测试的全部成本包括杯子、磁珠及试剂≤血小板聚集功能测定收费的 50%。

12.售后服务：有驻昆明维修工程师，且响应时间（接到电话到达现场时间）≤2小时。

供应商每有一条参数不响应扣4分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。