空气消毒机（壁挂式）  技术参数

- 1.设备基本参数：

- 1.1 消毒因子 医用等离子体加静电吸附；

- 1.2 特定适用空间体积：≤100m3；

- 1.3 安装方式 壁挂式安装；

- 1.4 额定输入功率：≤60W，工作电源环境：220V±22V，50Hz±1Hz ；

- 1.5 循环风量：≥850m3/h；

- 1.6 噪声：≤55dB（A）；

- 1.7 等离子体寿命：≥25000 小时；

- ★1.8 等离子体密度分布：≥2.9X1017m-3（提供检测报告）；

- 1.9 臭氧泄漏量：≤0.005mg/m3（提供检测报告）；

- 1.10 风速 多挡风速可调；

- 1.11 操作方式 具备手动、自动、程控、远程多种控制方式；高、中、低三挡可调风速供用户选择。

- 1.12 运行时可查看数据 可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等；

★1.13 程控数量（定时消毒）≥5 组。【提供公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。】

- 1.14 故障提示功能 具备风机故障、等离子体模块故障、过滤网过期等提示功能；

- 1.15 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。符合 WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第 6.4.2 条。

- 1.16臭氧残留量检测；设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中臭氧残留量为≤0.002mg/m3（提供检测报告）

- ★2.设备消毒和洁净性能：

- 2.1 设备对白色葡萄球菌（8032）进行 60Min 消毒作业后的杀灭率≥99.95%（提供第三方检测报告）；

- 2.2 设备对白色葡萄球菌（8032）进行 60Min 消毒作业后的菌数≤25（cfu/m3）（提供第三方检测报告）；

- 2.3 设备对空间作业 120min 后 PM

- 2.5 颗粒浓度≤0.015（mg/m3）（提供第三方检测报告）；

- 2.4 设备对空间作业 20min 的洁净空气输出比率≥200（m3/h）（提供第三方检测报告）；

- 2.5 设备对 100m3 空间作业 120min 后，0.5 ? 悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3）（提66供第三方检测报告）；

- 2.6 设备对毒株 A/PR8/34 进行 60min 消毒作业后去除率≥99.9%（提供第三方检测报告）；

- 2.7 设备对白色念珠菌（10231）进行 60Min 消毒作业后杀灭率≥99.91%（提供第三方检测报告）；

- 2.8 设备对大肠杆菌进行 60Min 消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供第三方检测报告）；

- 2.9 设备对金黄色葡萄球菌进行 60Min 消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供第三方检测报告）；

- 2.10 设备对黑曲霉菌（16404）进行 60min 消毒作业后杀灭率≥99.91%（提供第三方检测报告）；

- 2.11 设备对肺炎克雷伯氏菌进行 6；0min 消毒作业后杀灭率≥99.91%（提供第三方检测报告）

- 2.12 设备对冠状病毒（HCoV-229E）进行 60min 消毒作业后杀灭率≥99.99%。（提供第三方检测报告）。

- 3.售后服务：整机使用寿命≥10年，2 小时内维修响应，24 小时抵达现场排除故障。

供应商每有一条★参数不响应扣3分，每有一条非★参数不响应扣0.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。