婴儿培养箱 技术参数

1.基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

主要技术参数：

2.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

3.设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示；

4.具有湿度控制功能；

5.独立的超温保护系统；

6.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

7.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

★8.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

9.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

★10.水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

11.具有数据储存功能；

12.具有RS-232接口；

13.采用低噪音的无刷直流电机；

14.上下均有黄疸治疗装置，下装置光源为LED，上装置光源为LED。

15.工作电源：AC220V/50Hz

16.输入功率：≤1000VA

17.控制方式：箱温和肤温两种温度控制）

18.箱温控制范围：25～37℃±10%（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃）

19.皮肤温度控制范围：34～37℃±10%（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃）

20.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃±10%

21.升温时间：≤30min

22.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

23.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

24.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

25.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

★26.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

★27.婴儿床倾斜角度: 无级可调

★28.婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

29.故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

30.湿度显示范围: 0%RH～99%RH

★31.湿度控制范围: 0%RH～90%RH

32.湿度控制精度：±10%RH

33.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

上黄疸治疗装置：

34.床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

35.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

★36.有效表面内的最高胆红素总辐照度：≥3.5mW/cm2  （光源为LED）

下黄疸治疗装置：

37.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

38.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

39.有效表面内的最高胆红素总辐照度：≥1.3mW/cm2（光源为LED）

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。