电动输液椅  技术参数

一、 核心功能与性能参数

1、升降功能：

可调节范围：30-40 cm ±10%；最低高度50 cm；最高高度80 cm，

调节速度：平稳、匀速，速度适中，避免过快造成不适或过慢影响效率

控制方式：无线遥控器，控制器应标识清晰，操作简单（上/下按钮），并有防误触设计

承重能力：最大安全承重 ≥ 150 kg，并在不同高度下测试稳定性。

升降平稳性：运行过程中无明显晃动、异响，升降平稳顺畅。

2、靠背调节功能:

调节角度范围：90度-180度±10%；

调节方式：电动调节、无级调节

3、腿托/脚踏板，提供腿部支撑，增加舒适度。

4、配有小桌板，并设计有收纳功能

5、颜色：提供符合医疗环境审美的颜色选项（如浅灰、米白、蓝色）。

二、输液相关配套参数

1、输液架/吊杆:

类型：集成式、可拆卸（需备有2个输液架孔）

高度调节范围：160cm - 220cm±10%

承重能力：≥5kg

调节便利性：高度调节应方便快捷。

稳定性：悬挂重物时无明显晃动，底座或连接点牢固。

挂钩数量与设计：足够数量（≥3个），开口设计方便挂取。

2、呼叫按钮:

位置：醒目且易于患者触及（通常在扶手内侧或外侧）。

连接方式：无线连接至护士站。

呼叫提示： 按下后座椅有明确指示灯反馈和护士站语音报告功能

三、安全性与稳定性参数

1. 底座设计：宽大稳固的底座，确保座椅在升降、调节及患者移动时不易倾翻。

防倾覆测试：符合相关医疗器械安全标准，在最大高度、最大负载、最大倾斜角度下进行稳定性测试。

脚轮/刹车系统：脚轮设计为万向轮，脚轮数量： 通常4-5个，静音耐磨，推行顺畅

刹车：至少两个脚轮带独立刹车，刹车牢固可靠，踩下后座椅完全固定。

2、电气安全：有效防止漏电；电机应有热保护或电流过载保护装置；使用24V DC或36V DC安全电压。

防水防尘：控制器、电机等关键部件应有一定防护等级（如 防溅水），以适应医疗环境清洁消毒需求。

机械安全：需有防夹手设计

需有紧急下降功能：在断电或控制器故障时，应有手动应急下降装置，确保患者能安全离开座椅。

四、舒适性与人体工学参数

1、座椅尺寸与材质:

座宽/座深：尺寸适中，适合大部分体型（如座宽 ≥ 50cm，座深 ≥ 45cm）。

靠背、座垫材质： 高密度、慢回弹海绵，提供良好支撑和舒适度。

表面材质需易于清洁消毒（如防水PU皮革、抗菌面料）。

2、靠背材质：同座垫要求，符合人体脊椎曲线。

3、头枕：高度和角度可调（电动），提供颈部支撑。材质舒适易清洁。

4、扶手:材质坚固易清洁（如PU皮革包裹硬质内芯）；高度可调（电动）；固定扶手需高度适中。

宽度/长度：提供有效的手臂支撑

五、耐用性与维护参数

材质与工艺

框架： 高强度钢或铝合金，表面防锈处理。

表面材料：耐磨、耐腐蚀、抗紫外线、易清洁消毒、防液体渗透（PU皮革接缝需密封）。

脚轮：高品质材料，耐化学品（消毒剂）腐蚀，轴承耐用。

2、使用寿命:使用寿命≥10年

关键部件寿命：电机、气弹簧（如有）、控制器、皮革等关键部件的质保期10年

3、清洁与消毒:

表面兼容性：明确可耐受的常用医院消毒剂（如含氯消毒剂、酒精、季铵盐类）。

设计：无缝或易清洁的接缝设计，无难以清洁的死角

防水性：座垫、靠背材料应防水，防止液体渗入内部滋生细菌。

六、电源与运行参数

电源:

供电方式：交流电（AC 220V/50Hz 或符合当地标准）通过适配器供电，内置可充电电池。

内置电池续航能力：单次充满电后需满足工作时长≥ 8 小时

内置电池充电时间： ≤ 8 小时

内置电池电量指示：控制器或座椅上应有电量指示灯。

电池寿命：使用年限5年

低电量保护：低电量时应有提示

供应商每有一条参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。