Ge桶源 技术参数

1.产品描述：Ge-68 桶源

2.适配于：GE Discovery MI

3.活度:≥1.5mci(55MBq)

4.功能:日质控

5.半衰期:≥270 天

6.尺寸:φ137x300mm

7.推荐置换时间:≥1年

8.有效期≥1年(发货之日起 12 个月)

9.定位精度:放置偏差≤1mm，确保衰减校正准确性。

10.包装要求:校准源需采用铅屏蔽容器运输，外表面剂量率≤2.5uSv/h，符合《放射性物质安全运输规程》。

11.均匀性误差:校准源的放射性分布均匀性误差应<2%。

12.符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。