压力灭菌器  技术参数

*1.容量:80-90升,立式结构,底部带脚轮， 配置≥2个不锈钢桶;

*2.灭菌工作温度:105-135度±5%;

*3.设计压力：-0.1/0.28Mpa；

4.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备不少于液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

5.开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置）；

6.闭盖微动开关：闭盖指示微动开关采用隐藏式结构，没有直接裸露在台面上，防止误触；

*7.排气模式：全自动内排。设备内置冷凝系统，对灭菌腔内排出的水汽进行冷却处理，全过程无蒸汽外排；

8.液晶显示智能控制系统：能直观的观察设备信息参数及灭菌过程信息，灭菌过程全自动控制；

9.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-7777分钟；

10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；

*11.压力保护装置：具有超温自动保护装置，超压自动泄压装置;

*12.安全装置：自感应压力安全联锁、闭盖检查系统、干烧保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、漏电保护、过流与短路保护；

13.腔盖和台面扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全；

*14.预设液体程序、固体废弃物程序、培养基等程序。

*15.单独配置一套备用压力表和安全阀。

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣2.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。