数字化牙片机  技术参数

1.电源要求

电源电压：220V

频率：50Hz

最大功率：≤1100VA

2、基础参数

★2.1射线焦点：0.4mm±10%

★2.2管电压：65KV±10%

★2.3管电流：7mA±20%

2.4剂量率：6mGy/s±10%

2.5负载循环：1/30

★2.6球管组件重量：≤4Kg

2.7漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV ,7mA，1S，加载间隔1S/30S)

★3、技术模式：采用高频直流技术，逆变频率60KHz—150KHz。

4、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

5、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

★6、拍摄模式：不少于胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。≥6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。

★7、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。

★8、使用年限：≥12年

9、带可升降患者座椅

10、配置影像板扫描仪、工作站一套

供应商每有一条重要参数不响应扣4.5分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。