  上下肢主被动运动康复机    技术参数

软件运行环境平台：64位win10操作系统及以上；

处理器:双核1.0GHz及以上;

内存:256MB及以上;

存储:8GB及以上;

显示:10寸及以上。

2、设备支持上/下肢组合训练，包括：上肢/下肢同时被动训练；上肢主动关联下肢被动训练；下肢主动关联上肢被动训练；

3、训练模式：主动模式，被动模式，助力模式；设备可根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式。

4、设备可通过智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动运动或被动运动。设备应用自适应技术的主被动切换功能，应用机器人辅助技术平台的运动控制算法，能够灵敏、准确感知患者的微弱运动意图，实时匹配相应的动力介入。

5、设备具有多种训练程序，分别为标准程序、游戏训练、处方训练。设备具有多种训练程序，分别为标准程序、力量和耐力程序、游戏程序、等速程序、心肺程序、对称程序、协调能力程序、弹簧程序、骨科程序、速度程序。
6、训练游戏：具有≥6款互动游戏，分别为对称训练游戏、协调训练游戏、等速训练游戏、骨科训练游戏、联机训练游戏。

7、游戏联机功能：支持多台设备联机游戏。设备具有情景互动功能：支持多台设备联机游戏。

8、处方模式包含有：放松程序、力量和耐力程序、协调能力程序。

9、设备具有语音提示功能。具有等速模式训练和骨科模式训练。

10、具有用户管理功能，能够自动记录训练记录、训练报告。设备具有信息管理功能，包含患者管理，支持修改姓名、性别、年龄、身高、体重、上肢训练速度、下肢训练速度，训练结束能生成训练报告并打印训练报告。

11、可设置中文、英文，两种语言。

12、配置有≥7种训练附件，分别为脚踏板、小腿支架、脚部绑带；标准手柄、手部绑带、前臂支架、垂直手柄、腕托、前臂支撑式横卧手柄。
13、设备扶手及上肢训练器可水平旋转，供患者在进行下肢训练时抓握。

14、上肢训练器可进行水平调整，调整角度为180°；上肢训练器能够提供90°的垂直角度调节，支持患者在水平面的上肢训练；上肢训练器高度可以调整，可调高度317mm，下肢踏板距离：20cm。被动训练速度可调，最大被动速度为100r/min；最大速度限定值为160 r/min。上肢训练器最大输出动力均为10Nm，下肢训练器最大输出动力均为20Nm，输出阻力：0~20Nm可调，训练时长可设定，支持最长180min训练时长设定。

15、设备提供四种安全保护：痉挛保护、声控急停、磁控急停、手动急停开关。

16、运行模式：连续运行，可以定时调整运动方向。

供应商每有一条参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于5年。

