 电动升降床 技术参数
▲ 产品注册 必须提供有效的第二类医疗器械产品注册证。

1. 结构稳定性 床体为静电喷塑架，设计安全稳定。

2. *承载能力 额定载荷≥ 170kg。

3. 过载保护电动推杆系统需具备过载保护功能。

4. 床面材质 床面为PU面料内置高回弹海绵，一次性成型，固定在床架上。

5. 床面静载荷 床面可承载≥4000N的均布静载荷。

6. 床面尺寸：整体床面尺寸为190x119cm;前床面尺寸为75x 119cm;后床面尺寸为120 x119cm。±5%
7. *驱动电机 采用医用慢速推杆电机2 台，负载推杆速度约为 3mm/ S，要求噪音低。

8. *推杆性能 电动推杆最大推力≥8000N，最大拉力≥6000N。

9. *推杆自锁电动推杆自锁力(推)≥8000N，自锁力(拉)≥6000N。

10. 推杆行程与防护推杆行程满足升降及翻转需求(0 -150mm)，防 护等级不低于IP5 4，

11. 限位方式具备内置限位开关。

12. 控制方式配备手柄点动控制遥控器。
13. 输入功率输入功率≤ 100VA。

14. *高度升降 床面高度升降范围:55~80cm±5%。

15. *前背板翻转 前床面(背板)翻转角度可达0°~85°。

16 .脚轮配置配备4 个3寸医用脚轮，且带有4 个脚轮起落手柄，

万便移动与固定。
供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣2.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。

