鼻窦手术器械参数规格配置

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻筛窦钳 | 0°3.0×150（卵圆口） | 1 |
| 2 | 鼻筛窦钳 | 0° 3.5×150mm（卵圆口） | 1 |
| 3 | 鼻筛窦钳 | 45°3.5×150mm（卵圆口） | 1 |
| 4 | 鼻筛窦钳 | 45°3.0×150（卵圆口） | 1 |
| 5 | 鼻筛窦钳 | 90° 3.5×150mm | 1 |
| 6 | 鼻咬切钳 | 0° 2.5mm*150mm | 1 |
| 7 | 鼻咬切钳 | 45°2.5mm*150mm | 1 |
| 8 | 鼻息肉钳 | 0° 2.0mm×180mm | 1 |
| 9 | 鼻息肉钳 | 45°2.0mm×180mm | 1 |
| 10 | 鼻息肉钳 | 左弯2.0mm×180mm | 1 |
| 11 | 鼻息肉钳 | 右弯 2.0mm×180mm | 1 |
| 12 | 鼻组织剪 | 0° 2.0mm×180mm | 1 |
| 13 | 鼻组织剪 | 45°2.0mm×180mm | 1 |
| 14 | 鼻组织剪 | 左弯 2.0mm×180mm | 1 |
| 15 | 鼻组织剪 | 右弯 2.0mm×180mm | 1 |
| 16 | 鼻粘膜刀 | 90° 4.5mm | 1 |
| 17 | 鼻剥离器 | 铲型锋利3.0mm*250mm | 1 |
| 18 | 鼻剥离器 | 铲型钝头3.0mm*250mm | 1 |
| 19 | 鼻粘膜刀 | 45°3mm×250mm | 1 |
| 20 | 鼻粘膜刀 | 15°3.0mm×250mm（圆形） | 1 |
| 21 | 刮匙 | φ3.0×250mm ∥45° | 1 |
| 22 | 刮匙 | φ3.0×250mm ⊥45° | 1 |
| 23 | 鼻探针 | 30°1.2mm×250mm | 1 |
| 24 | 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 3mm | 1 |
| 25 | 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 2mm | 1 |
| 26 | 鼻粘膜刀 | 45° 4.5mm | 1 |
| 27 | 鼻探针 | 0°1.2mm×250mm(带球头） | 1 |
| 28 | 鼻探针 | 90°1.2mm×250mm(带球头） | 1 |
| 29 | 鼻吸引管 | 3.0mm*150mm 下弯30° | 1 |
| 30 | 鼻吸引管 | 3.0mm*150mm 上弯30° | 1 |
| 31 | 鼻吸引管 | 3mm*150mm | 1 |
| 32 | 鼻剥离器 | 230mm(双头） | 1 |
| 33 | 髓核钳 | 0° 4.0×180mm | 1 |
| 34 | 髓核钳 | 30° 4.0×180mm | 1 |
| 35 | 额窦钳 | 70° 上下开口 | 1 |
| 36 | 额窦钳 | 70° 左右开口 | 1 |

1、器械所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。4分

2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。4分

3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。4分

4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。5分

5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。5分

6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。4分

7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。4分