全自动血液细胞分析仪技术参数

★1.动物专用，适用动物种类：小鼠、大鼠、狗、兔、猪、猴等常见实验动物的血常规检测，支持自定义物种参数，可扩展适配其他动物品种；

★2.白细胞、红细胞、血小板检测采用电阻抗法；血红蛋白检测采用无氰化物环保比色法，使用专用卤素灯光源，使用寿命至少2000小时，检测波长540nm±5%；

★3.白细胞采用独立双检测通道设计，配备梯度差异溶血裂解技术，使用电阻抗法实现白细胞四分类（中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞绝对计数及相对百分比）；

4.整机提供全血细胞计数及白细胞四分类检测模式，总检测参数至少23项（WBC、Neu#、Neu%、Eos#、Eos%、Lym#、Lym%、Mon#、Mon%、RBC、HGB、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、HCT、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC），配套提供细胞检测直方图用于结果判读；

5.具有文字报警信息功能：可提供白细胞、红细胞、血小板三大类报警；

★6.仪器支持两种检测模式，全血模式用血量最少（最多9μL），末梢血预稀释模式用血量最少（最多9μL）；

7.仪器连续检测速度至少38样本/小时；

8.设备正常运行所配套的试剂尽可能置于分析仪内部；

9.具备硬件传感器实时监测试剂余量、低余量自动提醒功能；

10.配置8英寸以上彩色液晶触摸屏，中文操作界面，无需外接电脑即可运行；

11.仪器本地可存储至少10万份检测结果，支持历史数据查询、直方图回放、数据导出、报告直接打印功能；

12.设备配制至少4个USB接口，支持USB接口的打印机、外置条码扫描器、WIFI适配器、鼠标和键盘；

13.具有试剂温控技术，防止低温计数不准和易堵孔等问题；

14.可提供配套的质控品和校准品。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。