# 微量泵、输液泵、手动气囊压力表

# 技术参数

一、微量泵

★1.适配规格：兼容10ml、20m1、30m1、50ml 临床标准一次性注射器。

★2.输注速度范围：0.1～1200ml/h,满足微量及常规输注需求。

★3.输注精度：≤±3%,保证临床用药安全准确。

★4.具备声光双重多级报警，包含阻塞、气泡、注射器滑脱、近完成、完成、电量低、故障等全报警功能。

★5.具备KVO保持静脉通畅功能，输注结束自动启动。

★6.采用智能电机驱动，运行平稳，推力稳定，支持长时间连续工作。

7.配备高清液晶显示屏，中文界面，实时显示速度、预置量、累计量、运行状态。

8.操作方式简洁，支持按键快速设置，便于临床床旁操作。

9.支持速度模式、体重模式等多种临床输注模式切换。

10.具备注射器自动识别功能，无需手动选择规格。

11.具备开门/开盖自动停机安全联锁保护功能。

12.阻塞压力可多档位可调，适应不同临床输注场景。

13.具备防回血、防逆流安全设计，降低临床风险。

14.支持预置量到达自动停机，可设置提前提醒功能。

15.设备具备抗电磁干扰能力，可与监护仪等设备同室稳定工作。

16.具备报警记录、运行记录存储与查询功能。

17.供电方式：AC220V外接供电+内置可充电锂电池双模式自动切换。

18.电池充满后续航时间≥4小时，满足患者转运及断电应急使用。

19.机身小巧稳固，支持床旁支架固定、台面放置，安装便捷。

20.注射器固定牢固，装夹方便，不易松动、滑脱。

21.标配：主机、电源线、可充电电池、固定支架、使用说明书。

二、输液泵

★1.输液速度范围：0.1～1200ml/h,满足临床常规及快速输液需求。

★2.流速精度：≤±5%,保证临床输液安全准确。

★3.具备声光双重报警系统，包含阻塞、开门、气泡、输液结束、电量低、故障等完整报警。

★4.具备防回血、防气泡、阻塞高压自动减压安全保护功能。

★5.支持累计输液量、预置输液量实时显示与控制。

★6.采用蠕动式挤压输液结构，兼容临床标准普通输液器。

7.配备彩色液晶显示屏，显示清晰、直观易读。

8.支持中文操作界面，按键布局合理，便于床旁快速设置。

9.支持速度模式、剂量模式等多种临床输注模式。

10.具备输液历史记录、报警记录存储与查询功能。

11.具备门开自动停止输注安全联锁功能。

12.支持全程气泡监测，可检测微小气泡并立即报警停机。

13.阻塞压力可多档位可调，适应不同输液场景。

14.支持“KVO ( 保持静脉开放)”功能，输液结束自动启动。

15.设备具备抗干扰能力，可在监护环境下稳定工作。

16.支持输液结束自动提醒，提示护士及时处理。

17.采用交流220V 供电+内置可充电锂电池双供电模式。

18.电池充满后续航时间≥4小时，满足转运与断电使用。

19.机身小巧稳固，可床旁悬挂、台面放置，安装使捷。

20.接口牢固耐用，管路安装简单，不易脱落。

21.标配：主机、电源线、电池、固定架、使用说明书。

三、手动气囊压力表

★1.压力测量范围：0～100 cmH₂0,满足临床气囊压力常规监测范围。

★2.测量准确度：≤±2 cmH₂0, 保证临床监测精度。

★3.压力显示分度值：≤1 cmH₂0, 刻度/数值清晰易读。

★4.具备保压功能，充气后可稳定维持压力，无明显自然泄压。

5.显示方式：采用指针表盘或数字显示，表盘防雾、抗干扰，适合临床多环境使用。

6.配备手动充气球囊/手动充气装置，充气、放气操作可控、顺畅。

7.配备可控放气阀，可缓慢、精准调节气囊压力。

8.配备标准通用气路接口，可与临床常用人工气道气囊管路可靠连接，连接后不漏气。

9.整体为手持式、便携式设计，体积小巧、重量轻便，可单手操作。

10.设备外壳材质坚固耐用，可耐受临床常规消毒剂擦拭消毒，不易老化、腐蚀。

11.气路密封性良好，在正常使用压力范围内无漏气、无破损。

12.标配：主机、连接管路、产品说明书、合格证书。

供应商每有一条重要参数（★）不响应扣2分，非★参数共18分，微量泵非★参数全部满足得6分，否则不得分，输液泵非★参数全部满足得6分，否则不得分，手动气囊压力表有任意非★参数不响应扣6分，否则不得分。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。