电动起立床技术参数

	序号
	技术参数要求
	评分标准

	
	
	

	★1
	床体整体尺寸：长度≥190cm，宽度≥64cm；扶手桌面尺寸长730mm、宽300mm±10%；扶手桌面上下调节行程530mm±10%；扶手桌面前后调节范围190mm～390mm（行程200mm）
	5

	★2
	载荷能力：床体载荷≥180kg；绑带载荷1000N±2%（可提供第三方检测报告）；站立板载荷2000N±2%（可提供第三方检测报告）。 
	5

	★3
	净重≥80kg；用电需求220V～50Hz；最低高度到最高高度调节时间≥30秒；单电机设置，电机推力≥8000N。 
	5

	★4
	使用期限：10年。
	5

	5
	足部上下调节角度：-10°～+30°。
	3

	6
	足部左右倾斜角度（脚踏）：-30°～+30°。
	3

	★7
	床体直立倾斜角度：-2°～+85°。
	5

	8
	床体背部配备角度尺显示角度；床体高度固定50cm±10%；配备中控脚轮实现移动与锁定；脚轮为直径≥125mm静音脚轮；通过手控板控制床面倾斜。
	3

	9
	同时具备电动手动调控板，手控板功能为控制床面倾斜。
	3

	★10
	安全与设计：产品“剪切、挤压部位和旋转活动部件”合格，有防夹设计；设备坚固稳定，不易倾覆，在“越过门槛的运动”“运输状态中的不稳定性”“非运输状态的不稳定性”（含外力非预期运动）均合格；外观无尖端、毛刺等危险。提供第三方检测报告。
	5

	11
	床体框架质量能耐磨耐锈耐弯曲耐冲击。
	3

	★13
	床体皮革床面：医用PVC，厚度≥5cm，海绵密度≤36kg/m³；皮革防污阻燃国际标准，耐磨≥15万次（提供第三方检测报告）。
	5


（一）技术要求
（二）实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

